ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

ТИПА CI-2001А

Руководство по эксплуатации

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

ОБОЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИИ	4

1. ОБЩИЙ ВИД	4

2. размеры	5

3. КЛАВИатура	5

4. указатели	6

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	6

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	6

1. подсоединение к весам И ПРОВЕРКА датчиков	6

2. включение ВЕСОВ	7

3. ТЕСТИРОВАНИЕ	7

3.1. Проверка кодов клавиатуры	7

3.2. Проверка высвечивания индикатора	8

3.3. Проверка тензодатчика и АЦП-преобразователя	8

3.4. Проверка интерфейса RS-232C	8

3.5. Проверка принтера	9

4. программирование функций	9

5. калибровка	10

5.1. Запоминание многозначных чисел	10

5.2. Установка наибольшего предела взвешивания (НПВ)	10

5.3. Установка дискретности	11

5.4. Выбор рабочей точки для калибровки	11

5.5. Калибровка нуля	11

5.5. Калибровка коэффициента усиления	11

ПОРЯДОК РАБОТЫ	12

1. взвешивание	12

2. ВЗВЕШИВАНИЕ с использованием тары	12

3. связь с внешними устройствами	12

3.1. Передача данных  по интерфейсу RS-232C	12

3.2.	Программы передачи	13

3.3. Схемы соединений устройства СI-2001A	14

3.4. Передача данных  по интерфейсу RS-422/485	14

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА	15

1.	СООБЩЕНИЯ О НЕИСПРАВНОСТЯХ	15

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	16

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	16

В тексте Руководства обозначение типовых элементов выделено различными шрифтами. Для перечисления однотипных пунктов используется кружки:

- указатели дисплея выделены курсивом: НУЛЬ;

- клавиши выделены рамкой с тенью: TARE;

- надписи, появляющиеся на дисплее, выделены угловыми скобками: Err 06.

Перечень практических действий, необходимых для выполнения в работе с весами, обозначается значками-прямоугольниками:

- Это первый шаг.

- Это второй шаг.

- Это третий шаг.

# ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим за покупку весоизмерительного устройства типа CI-2001A фирмы CAS. Просим ознакомиться с настоящим руководством прежде, чем приступить к работе. Обращайтесь к нему по мере необходимости.

- Весоизмерительное устройство типа CI-2001A (далее – устройство) предназначено для измерения, управления и индикации электрических сигналов от весоизмерительных тензорезисторных датчиков. В комплекте с платформенными весами оно используется как весоизмерительная система на предприятиях промышленности, сельского хозяйства и транспорта. При этом используются любые платформенные весы, выпускаемые фирмой CAS: A, D, Hercules HFS и R, СFS и др.

Работа устройства характеризуется рядом особенностей:

- простое управление;

- высокая разрешающая способность;

- функция выборки веса тары из диапазона взвешивания;

- автоматическая калибровка коэффициента усиления и автоматическая установка нуля;

- светодиодный дисплей (6 разрядов);

- указатели дисплея: НУЛЬ, ТАРА, БРУТТО, НЕТТО, стабилизация показаний СТАБ;

- программная установка параметров взвешивания: наибольшего предела взвешивания (НПВ), дискретности отсчета, выбор рабочей точки при калибровке от 10 до 100 % от НПВ;

- питание от перезаряжаемых батареек.

Представительство фирмы-изготовителя: СП "КОДА".

Адрес: 61024, Украина, г. Харьков, ул.Ольминского, 14.

Тел./факс: (0572) 14-26-54, 17-96-48.

E-mail: mail@koda.com.ua, http://www.koda.com.ua

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| - автоматическая компенсация тарной нагрузки (от нуля до НПВ); |  |
| --- | --- |
| - автоматическая калибровка коэффициента усиления за один проход; |  |
| - связь с принтерами различных типов через интерфейс RS-232C – по дополнительному заказу; |  |
| - количество отображаемых десятичных знаков……………………….. | - 6, а также “-” |
| - высота знаков, мм………………………………………………………. | - 14 |
| - количество параллельно включаемых 350-ных датчиков, не менее | - 8 |
| - параметры тензорезисторных датчиков: - напряжение питания, номинальное, В - ток, мА, не более | - 10 - 300 |
| - входной сигнал по всей шкале, включая нулевую нагрузку, мВ……. | - 20 |
| - входная чувствительность, мкВ/дел…………………………………… | - 2 |
| - диапазон регулировки нуля, мВ……………………………………….. | - 0,05 ~ 5 |
| - нелинейность, % от всей шкалы……………………………………….. | - 0,02 |
| - количество встроенных функций самодиагностики (режим TEST)… | - 5 |
| - класс точности весов, в которых используется устройство………….. | III |
| - внешняя разрешающая способность АЦП……………………………. | - 1/10000 |
| - внутренняя разрешающая способность АЦП…………………………. | - ~ 1/130000 |
| - скорость АЦП, Гц……………………………………………………….. | - 10 |
| - эл. питание, пост., В (или через адаптер)……………………………... | - 6 |
| - потребление, Вт…………………………………………………………. | - 2 |
| - диапазон рабочих температур, оС……………………………………… | - -10 ~ 40 |
| - габариты, мм…………………………………………………………….. | - 85 х 186 х 58 |
| - масса, кг, не более………………………………………………………. | - 0,5 |

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИИ

## 1. ОБЩИЙ ВИД

ВИД СПЕРЕДИ

Указатели

СТАБ

НУЛЬ

ТАРА

БРУТ

НЕТТ

CAS

CI-2001A

БРУТ

НЕТТ

НУЛЬ     ТАРА			       *         ВВОД

Клавиатура				      Индикатор

ВИД СЗАДИ                                   Зажимные винты

Выклю-           Пита-              Тензо-                       Разъем           Калиб-

чатель               ние                 датчик                     RS-232C          ровка

(6 ~ 12 В)

## 2. размеры

#### НАСТЕННЫЙ ВАРИАНТ

58

228

СТАБ

НУЛЬ

ТАРА

БРУТ

НЕТТ

CAS

CI-2001А

БРУТ

НЕТТ

186

85

120

НУЛЬ     ТАРА			       *         ВВОД

58

89

ВАРИАНТ СО ВСТРОЙКОЙ В ПАНЕЛЬ

СТАБ

НУЛЬ

ТАРА

БРУТ

НЕТТ

БРУТ

НЕТТ

85

186

CAS

CI-2001А

НУЛЬ     ТАРА			       *         ВВОД

## 3. КЛАВИатура

| КЛАВИША | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- |
| НУЛЬ | - Обнуление массы в случае дрейфа при пустой платформе - Переход к набору следующей цифры при калибровке |
| ТАРА | Выборка массы тары из диапазона взвешивания |
| БРУТ/НЕТТ | - Измерение массы нетто - Измерение массы брутто - Набор отдельных цифр при калибровке (каждое нажатие увеличивает цифру на 1) |
|  | - Вход в режим тестирования - Выход в режим взвешивания при проверке интерфейса - Распечатка текущих показаний |
| ВВОД | - Переход от одной процедуры к другой при настройке - Распечатка итога |

Для входа в режим калибровки используется кнопка на задней панели, закрытая планкой.

## 4. указатели

| УКАЗАТЕЛЬ | КОГДА ВКЛЮЧЕН |
| --- | --- |
| НУЛЬ | На платформе отсутствует груз |
| TAРА | Выборка массы тары из диапазона взвешивания |
| БРУТТО | Измерение полной массы груза (брутто) |
| НЕТТО | Измерение чистой массы груза (нетто) |
| СТАБ | Нагрузка на весы стабильна |

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не пользуйтесь для протирки устройства растворителями и другими летучими веществами.

- Предохраняйте дисплей от действия прямых солнечных лучей и не работайте в запыленных местах.

- Избегайте резких перепадов температуры.

- Не работайте вблизи от высоковольтных кабелей, двигателей, радиопередатчиков и других источников электромагнитных помех.

- При работе не нажимайте сильно на клавиши.

- После перевозки или хранения при низких отрицательных температурах устройство можно включать не раньше, чем через 2 часа пребывания в рабочих условиях.

# ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

После длительного перерыва в работе устройства перезарядите батарейки питания или вставьте новые.

## 1. подсоединение к весам И ПРОВЕРКА датчиков

Разъем для подключения тензодатчиков от грузоприемной платформы весов расположен на задней стенке устройства.

Разъем

6

1

2

4

5

3

датчиков

EX+

SIG+

SIG-

EX-

При 10-вольтовом питании датчика разрешающая способность зависит от выходного сигнала следующим образом:

| Выходной сигнал, мВ | Разрешающая способность (макс.) |
| --- | --- |
| 2 | 1/1000 |
| 4 | 1/2000 |
| 10 | 1/5000 |

Для проверки тензодатчика следует проверить, что напряжение между точками (SIG+, SIG-) при включенном питании такое же, как и при выключенном.

Расцветка выводов датчика соответствует таблице

| № 1 (EX+) | № 2 (EX-) | № 3 (SIG+) | № 4 (SIG-) | № 5 (ЭКРАН) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| красный | белый | зеленый | синий | внешний |

## 2. включение ВЕСОВ

- Проверьте отсутствие груза на платформе.

- Установите выключатель на задней стенке в положение ВКЛ. Устройство в течение нескольких секунд будет проходить тестирование, а затем перейдет в режим взвешивания; на индикаторе высветится нулевое показание с включенными указателями НУЛЬ, НЕТТО и СТАБ.

- Если в процессе дальнейшей работы будет наблюдаться уход показаний от нуля при нулевой нагрузке, нажмите клавишу НУЛЬ. Контроль нуля осуществляется по указателю НУЛЬ.

Перед проведением взвешивания устройство рекомендуется проверить и, при необходимости, настроить. Для этого предусмотрено три предварительных режима: тестирование, программирование функций, калибровка.

## 3. ТЕСТИРОВАНИЕ

При тестировании циклически выполняются следующие проверки:

- TEST 1 – проверка кодов клавиатуры;

- TEST 2 – проверка высвечивания индикатора;

- TEST 3 – проверка тензодатчика и АЦП-преобразователя;

- TEST 4 – проверка интерфейса;

- TEST 5 – проверка принтера.

Для входа в режим тестирования следует включить питание на задней панели с одновременным нажатием клавиши  *  на передней панели. На индикаторе высветится надпись < tESt >, а затем - < tESt 1 >. После окончания какого-либо тестирования переход к следующему осуществляется автоматически или по нажатии клавиши ВВОД.

### 3.1. Проверка кодов клавиатуры

- Нажмите на какую-либо из клавиш, и на индикаторе высветится соответствующий код этой клавиши:

- 1 (клавиша НУЛЬ );

- 2 (клавиша ТАРА );

- 3 (клавиша  БРУТ/НЕТТ );

- 5 (клавиша  *  );

- 6 (клавиша ВВОД ).

Если будет нажата клавиша  ВВОД, то после высвечивания ее кода (6) устройство автоматически перейдет к проверке <tESt 2>.

### 3.2. Проверка высвечивания индикатора

- После высвечивания сообщения <tESt 2> на индикаторе высветятся все сегменты в течение некоторого времени, а затем устройство автоматически перейдет к проверке <tESt 3>.

### 3.3. Проверка тензодатчика и АЦП-преобразователя

- После высвечивания сообщения <tESt 3> на индикаторе высветится оцифрованное значение текущего веса в единицах внутреннего разрешения. Изменяя нагрузку, проверьте, изменяются ли показания. Если они фиксированы или нулевые, проверьте подсоединение тензодатчика.

- Для окончания текущей проверки и перехода к следующей нажмите клавишу ВВОД. На индикаторе высветится сообщение <tESt 4>, которое затем заменится на    < 0 - - - 0 >.

### 3.4. Проверка интерфейса RS-232C

- Соедините кабелем разъемы RS-232C устройства и персонального компьютера для передачи данных по последовательному каналу.

- Установите соответствующее значение скорости передачи данных 9600 бод/сек, для чего надо установить параметр функции F11 = 4; правила установки см. в п. 4).

- Запустите на исполнение программу передачи данных, как изложено в разделе «Обслуживание устройства».

- Проверка приема данных устройством выполняется нажатием на цифровой клавиатуре компьютера любой цифры, например 7. Она заменит в прежнем сообщении < 0 - - - 0 > правый нуль: < 0 - - - 7 >.

- Проверка передачи данных устройством выполняется нажатием на клавиатуре устройства какой-либо клавиши. Следует проверить, что в прежнем сообщении < 0 - - - 7 > левый нуль будет заменяться на другие цифры: 1 для клавиши ТАРА, 2 для клавиши  БРУТ/НЕТТ, 0 для клавиши НУЛЬ. Одновременно на дисплее компьютера выводятся эти же цифры. Однако если нажать клавишу  * , то установится рабочий режим взвешивания, а если нажать клавишу  ВВОД, устройство завершит данную проверку и перейдет к следующей.

### 3.5. Проверка принтера

- Итак, переход к этой проверке выполняется нажатием клавиши ВВОД, после чего появляется сообщение <tESt 5>. Предварительно принтер должен быть подсоединен к устройству, и установлена принтерная функция F02 = 1.

- Для проверки связи устройства с принтером нажмите любую клавишу, кроме клавиши ВВОД. При положительном результате проверки на индикаторе высветится сообщение <GOOd>. В противном случае появляется сообщение об ошибке <Err 06>. Кроме того, принтер распечатает подтверждение правильности в форме

TEST OK

- Если при проверке была нажата клавиша ВВОД, произойдет выход из режима проверки и переход в режим взвешивания.

## 4. программирование функций

Данное весоизмерительное устройство обладает несколькими функциями, которые должны быть настроены (запрограммированы) до вхождения в рабочие режимы. Для этого каждой из пронумерованных функций присваивается параметр, который и определяет характер действия данной функции. Эти параметры запоминаются во внутренней памяти устройства.

Вход в режим программирования функций осуществляется включением питания на задней панели с одновременным нажатием клавиши ВВОД на передней панели. Сначала на индикаторе высветится надпись < SEt >, а затем появится сообщение < F02  0 >. Двузначное число после буквы F есть номер функции, а число справа (здесь  нуль, но может быть и другое) – это параметр функции F02.

Сначала высвечивается параметр, который был запрограммирован для данной функции в последний раз перед этим. Если его надо изменить, нажимают клавишу БРУТ/НЕТТ. С каждым ее нажатием параметр увеличивается на единицу вплоть до максимального, после чего параметр переустанавливается на минимальное значение, и можно опять выбирать нужный параметр той же самой клавишей.

Когда на индикаторе высвечивается требуемое значение параметра, нажимают клавишу ВВОД для сохранения его в памяти устройства. Одновременно происходит переход к программированию функции, имеющей следующий номер в порядке возрастания. После программирования функции с максимальным номером (для устройства CI-2001А – это функция F12) устройство переходит  в режим взвешивания.

В таблице приведена сводка всех программируемых функций:

| Номер | Наименование | Параметр | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| F02 | Использование RS-порта | 0 1 | Персональный компьютер или выносной индикатор Принтер |
| F08 | Клавиша * | 0 1 | Не используется при взвешивании Используется для распечатки данных |
| F09 | Клавиша ВВОД | 0 1 | Не используется при взвешивании Используется для распечатки итогов |
| F10 | Номер устройства | 0 ~ 9 | Код устройства в локальной сети вводится при включении устройства в систему |
| F11 | Скорость передачи (бод) | 0 1 2 3 4 | 600 1200 2400 4800 9600 |
| F12 | Условие передачи данных | 0 1 2 3 | Данные отсутствуют Непрерывный режим Передача после успокоения Ждущий режим |

## 5. калибровка

### 5.1. Запоминание многозначных чисел

При калибровке устройства требуется вводить в память числовые данные, что имеет свою специфику в связи с отсутствием цифровой клавиатуры. Эта процедура вызвана тем, что для многозначных чисел изменять можно только цифру младшего разряда.

Положим, что в исходном состоянии на индикаторе высвечивается запрограммированное ранее число, которое требуется перепрограммировать. Сначала следует с помощью клавиши  *  обнулить его, а затем вводить последовательно цифры, начиная со старшего разряда. Клавишей  БРУТ/НЕТТ  можно изменить последнюю цифру высвечиваемого значения, прибавляя к ней единицу с каждым нажатием; при достижении 9 цикл снова начинается с нуля. Нажав клавишу  НУЛЬ  , сдвигают высвечиваемое число на одну позицию влево и справа к нему прибавляется нуль, т.е. число увеличивается в 10 раз с каждым нажатием этой клавиши. Но если высвечивалось 5-значное число, то ее нажатие приведет к обнулению числа и цикл начнется вновь.

Пусть, к примеру, требуется ввести число 1500 вместо некоторого предыдущего значения ХХХХХ.

| Что нажимать | * | БРУТ НЕТТ | НУЛЬ | БРУТ НЕТТ | БРУТ НЕТТ | БРУТ НЕТТ | БРУТ НЕТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показание на индикаторе | < 0 > | < 1 > | < 10 > | < 11 > | < 12 > | < 13 > | < 14 > |

| Что нажимать | БРУТ НЕТТ | НУЛЬ | НУЛЬ | ВВОД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показание на индикаторе | < 15 > | < 150 > | < 1500 > | Запоминание с переходом |

Для входа в режим калибровки следует включить питание на задней панели с одновременным нажатием кнопки под планкой с надписью CAL. После высвечивания на индикаторе надписи < CAL 1 > устройство перейдет к первой (из пяти) калибровке. Переход от одной калибровки к следующей по номеру выполняется нажатием клавиши ВВОД; одновременно сохраняется в памяти вновь введенное число.

### 5.2. Установка наибольшего предела взвешивания (НПВ)

После высвечивания на индикаторе надписи < CAL 1 > устройство автоматически укажет запрограммированное ранее значение НПВ. Его новое значение в килограммах допускается вводить в интервале от 1 до 99999 согласно правилам, приведенным выше в п. 5.1.

### 5.3. Установка дискретности

Завершив с помощью клавиши ВВОД предыдущую калибровку, переходят к следующей; на индикаторе автоматически выводится сначала надпись < CAL 2 >, а затем – прежнее значение дискретности. Его новое значение выбирают в  килограммах из ряда: 0,001; 0,002; 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5 путем нажатия клавиши БРУТ/НЕТТ соответствующее число раз. При достижении значения 5 цикл повторяется вновь. Устанавливаемая дискретность не должна быть меньше, чем 0,0001 от величины НПВ.

### 5.4. Выбор рабочей точки для калибровки

- При калибровке весов, т.е. выборе коэффициента усиления электронной схемы, может оказаться, что число эталонных гирь не достаточно для калибровки при наибольшем пределе взвешивания. В этом случае можно сместить рабочую точку на нагрузочной характеристике весов и калибровать при меньших нагрузках. Конечно, при этом гарантии на правильную калибровку нет, и необходимо после этого весы поверять.

- Завершив с помощью клавиши ВВОД предыдущую калибровку, переходят к следующей; на индикаторе автоматически выводится сначала надпись < CAL 3 >, а затем – прежнее положение рабочей точки на характеристике. Допускается устанавливать новую рабочую точку в пределах от 1 до 99 999 кг в абсолютном выражении или от 10 до 100% от наибольшего предела взвешивания в относительном. Если она установлена менее, чем на 10 %, появляется сообщение об ошибке < Err 22 >, а если выше наибольшего предела взвешивания - сообщение об ошибке < Err 23 >.

- Правила ввода данной характеристики см. п. 5.1.

### 5.5. Калибровка нуля

Завершив с помощью клавиши ВВОД предыдущую калибровку, переходят к следующей калибровке нуля без ввода числовых данных. Предварительно платформа весов должна быть освобождена от груза. На индикаторе автоматически выводится сначала надпись < CAL 4 >, а затем будет показано оцифрованное значение текущего веса в единицах внутреннего разрешения, как при проверке АЦП, см. п. 3.3. Калибровка нуля начинается после дополнительного нажатия клавиши ВВОД. В процессе ее проведения на индикаторе слева направо будут выводиться штрихи < - >. После 4-го штриха < - - - - > в случае успешного прохождения калибровки нуля произойдет автоматический переход к калибровке < CAL 5 >.

### 5.5. Калибровка коэффициента усиления

После высвечивания на индикаторе надписи < CAL 5 > появится сообщение      < LoAd >, означающее, что надо установить на платформу весов груз согласно п. 5.3 и нажать клавишу ВВОД. В процессе калибровки на дисплее будут высвечиваться штрихи < - - - - >, а после ее завершения – надпись < Good >.

Если весы не прошли калибровку, появляется сообщение об ошибке < Err24 >. Тогда надо попытаться перекалибровать весы с меньшим разрешением.

# ПОРЯДОК РАБОТЫ

После длительного перерыва в работе устройства перезарядите батарейки питания или вставьте новые.

## 1. взвешивание

- Установите груз на платформе весов.

- После успокоения нагрузки (когда включится указатель СТАБ) зарегистрируйте показание массы.

- Снимите груз с платформы.

## 2. ВЗВЕШИВАНИЕ с использованием тары

Выборка массы тары из диапазона взвешивания выполняется, когда для взвешивания груза необходима тара. При этом допускается взвешивать лишь грузы меньшего веса, так чтобы сумма массы нетто груза и массы тары, т.е. вес брутто, не превышала наибольший предел взвешивания.

- Проверьте отсутствие груза на платформе. Если указатель НУЛЬ не включен, нажмите клавишу НУЛЬ.

- Поставьте тару на весы; указатель НУЛЬ выключится. На дисплее будет показан масса тары.

- Нажмите клавишу TAРА. Указатели НУЛЬ, TAРА и НЕТТО включатся.

- Положите груз в тару. Дисплей покажет вес нетто груза.

- Чтобы узнать вес брутто, нажмите клавишу БРУТТО/НЕТТО; при этом включится указатель БРУТТО,

- а чтобы вновь вывести показания веса нетто, нажмите еще раз клавишу БРУТТО/НЕТТО.

- Если убрать груз из тары, показание дисплея обнулится,

- а если убрать все с весов, дисплей покажет вес тары со знаком минус.

- Для обнуления показания дисплея и прекращения работы с тарой нажмите вновь клавишу TAРА ; указатель TAРА погаснет, а НЕТТО и НУЛЬ включатся.

## 3. связь с внешними устройствами

### 3.1. Передача данных  по интерфейсу RS-232C

Устройство по дополнительному заказу может быть использовано для передачи результатов измерений по интерфейсу в стандарте RS-232C на IBM-совместимый персональный компьютер, на выносной индикатор, принтер, а также для передачи в стандарте RS-422/485.

Предварительно, как указывалось в п. 4 (стр. 9), должны быть установлены параметры программируемых интерфейсных функций F02 (параметр равен нулю), F11 (в зависимости от скорости передачи) и F12 (условие передачи). Данные обмена в ждущем режиме, т.е. когда F12 = 3, поступают только после передачи на устройство его номера. Номер, или код в локальной сети, задается функцией F10.

Протокол обмена: 8 бит данных, 1 стоп-бит, 0 бит проверки четности.

Данные, передаваемые в ASCII-коде, форматируются в сообщения длиной 22 байта:

|  |  | , |  |  | , |  |  | , | данные (8 байт) |  | Kg | lb | CR | LF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GS (масса БРУТТО)

NT (масса НЕТТО)

US (Нестабильно)

ST (Cтабильно)                                                                                  Весовые

OL (Перегрузка)                                                          Пустой           единицы

№ устройства

Байт данных: величина веса включает в себя десятичную точку и знак "-". Пример - требуется передать величину -13.5 кг. В коде ASCII ей соответствуют 8 байт  "-", "", "", "", "1", "3", ".", "5".

### Программы передачи

| Программа передачи данных на языке Бейсик: 10 OPEN "COM1: 9600, N, 8, 1" AS #1 20 IF LOC(1) = 0 THEN 60 30 A$ = INPUT$(1, 1) 40 PRINT A$; '' "; 50 GOTO 20 60 B$ = INKEY$ : IF B$ = " " THEN 20 70 PRINT B$ ; " " ; 80 PRINT #1, B$ 90 GOTO 20 | Программа передачи данных на языке C: #include <bios.h> #include <conio.h> #define COM1 0 #define DATA_READY Ox100 #define TRUE 1 #define FALSE 0 #define SETTING ( 0x00 0xE0 0x00 0x03 ) int main(void) { int in, out, status, DONE = FALSE; bioscom(0, SETTING, COM1); cprintf(". . . BIOSCOM [ESC] to exit . . .\n); while(!DONE) { status = bioscom(3, 0, com1); if (status & DATA_READY) if (( out = bioscom(2, 0, com1) & 0x7F) ! = 0) putch(out); if ( kbhit()) { if ((in =getch()) == '\x1B') DONE = TRUE; bioscom(1, in, COM1); } } return 0; } |
| --- | --- |

### 3.3. Схемы соединений устройства СI-2001A

Обмен данными по интерфейсу в стандарте RS-232C осуществляется через последовательный порт устройства СОМ1.

- Схема соединений с компьютером:

RXD 3                                                         2 Передача данных              25-контактный

TXD 2                                                   3 Прием данных                    разъем

GND 7                                                  7 Нуль сигнала                       компьютера

4 Запрос посылки                  (последо

Разъем RS-232C                                  5 Очистка посылки                вательный)

устройства,                                          6 Файл данных

9-контактный                                      8 Наличие переноса

гнездовой                                            20 Данные готовы

RXD 3                                                   3 Передача данных               9-контактный

TXD 2                                                   2 Прием данных                    разъем

GND 7                                                   5 Нуль корпуса                     компьютера

1 Наличие переноса              (последо

Разъем RS-232C                                  4 Данные готовы                   вательный)

устройства,                                          6 Файл данных

9-контактный                                      7 Запрос посылки

гнездовой                                            8 Очистка посылки

- Схема соединения с выносным индикатором:

RXD 3                                                   2 Передача данных               9-контактный

TXD 2                                                   3 Прием данных                    разъем

GND 7                                                   7 Нуль корпуса                     индикатора

типа CD-3000А

- Разъем RS-232C

устройства

- Схема соединения с принтером серии СР-7000:

RXD 3                                                   2  Передача данных            15-контактный

TXD 2                                                   3  Прием данных                 разъем принте-

GND 7                                                   14Нуль корпуса                   ра типа СР-7000

- Разъем RS-232C

устройства

### 3.4. Передача данных  по интерфейсу RS-422/485

Обмен данными по интерфейсу в стандарте RS-422/485 осуществляется через последовательный порт устройства СОМ1.

Режим передачи и формат данных такой же, как в стандарте RS-232С.

- Схема соединения с компьютером:

ВX(+)    1                                                    2 Передача данных (+)          25-контактный

ВЫX(-) 4                                              15 Прием данных (-)               разъем

ВX(-)    5                                              14 Передача данных (-)           компьютера

ВЫX(+)6                                              3 Прием данных (+)               (последо

НУЛЬ   7                                             1 Нуль                                     вательный)

7 Нуль

Разъем RS-485                                     4,5,6,8 закорочены

устройства,                                          16,17,18,19 закорочены

9-контактный

гнездовой D-типа

- Схема соединения с выносным индикатором:

ВX(+)    1                                                    6 Передача данных (+)

ВЫX(-) 4                                              5 Прием данных (-)               Разъем

ВX(-)    5                                              4 Передача данных (-)           индикатора

ВЫX(+)6                                              1 Прием данных (+)               (последо

НУЛЬ   7                                               7 Нуль                                     вательный)

Разъем RS-485

устройства,

9-контактный

гнездовой D-типа

# ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

## СООБЩЕНИЯ О НЕИСПРАВНОСТЯХ

В процессе работы устройства выполняется самостестирование с выводом на индикатор (в случае какого-либо сбоя) сообщения об ошибке.

| СООБЩЕ-НИЕ | ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ | РЕКОМЕНДАЦИИ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Err 01 | При включении индикатора платформа испытывает вибрацию | Установите платформу на ровное место |  |
| Err 02 | Неисправен АЦП или неправильно подсоединен тензодатчик | Проверьте подсоединение тензодатчика |  |
| Err 03 | Не проведена калибровка или потеряны данные внутренней памяти вследствие скачков напряжения в сети | Выполните переустановку режимов работы |  |
| Err 06 | Не подсоединен принтер | Проверьте подсоединение принтера или обратитесь к Вашему дилеру |  |
| Err 08 | Блокировка клавиш НУЛЬ и ТАРА при нестабильности |  |  |
| Err 09 | Текущий вес превышает нулевой диапазон | Освободите весы от груза |  |
| Err 10 | Превышение допустимого веса тары | Уменьшите вес тары или измените предел в режиме калибровки |  |
| Err 13 | Превышение допустимого предела установки нуля | Проверьте тензодатчик |  |
| ОvЕr | Перегрузка весов | При повреждении тензодатчика обратитесь к Вашему дилеру для его замены |  |
| ## ОШИБКИ ПРИ КАЛИБРОВКЕ |  |  |  |
| Err 21 | Превышение допустимого разрешения |  | Уменьшите разрешение, или снизив НПВ, или увеличив цену деления |
| Err 22 | Рабочая точка выбрана ниже 10 % от НПВ |  | Установите рабочую точку не менее 10 % от НПВ |
| Err 23 | Рабочая точка выбрана выше НПВ |  | Установите рабочую точку не выше НПВ |
| Err 24 | Сигнал от датчика при калибровке усиления слишком мал |  | Перекалибруйте весы при меньшем разрешении |
| Err 25 | Сигнал от датчика при калибровке усиления слишком велик |  | Перекалибруйте весы при меньшем разрешении |
| Err 28 | Нагрузка на весах нестабильна |  | Проверьте правильность подсоединения тензодатчика |

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Устройство весоизмерительное типа CI-2001A | 1 шт. |
| --- | --- |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует соответствие устройства техническим характеристикам и его безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со времени продажи, но не более 18 месяцев со времени его изготовления.